招标功能需求与技术参数

- OCT扫描光源：扫频激光光源

- ★扫描速度：≥230000次A-Scan/秒

- ★扫频激光器中心波长：≥1058nm(提供产品注册或检验报告证明文件)

- 眼前节扫描深度（组织中）：≥12mm

- ★眼后节扫描深度（组织中）：≥10mm

- 眼底扫描长度：≥20mm

- 前节扫描长度：≥20mm

- 轴向分辨率（光学）≤3.8um

- 横向分辨率（光学）≤10um

- 扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D黄斑15x9、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射、前节3D

- ★实时眼球追踪≥128Hz(提供产品注册或检验报告证明文件)

- 屈光补偿范围：-35D～+45D

- ★外置眼前节适配器，非内置，保证最佳对焦效果（提供注册证证明文件）

- 眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像

- 眼底图成像范围视场角≥60°╳60°

- ★眼底成像波长（不允许计算误差±）: ≥840nm(提供产品注册或检验报告证明文件)

- 视网膜成像功能：同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构

- 视网膜及黄斑厚度测量准确度和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%

- 前节成像功能：单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜，晶体、前部玻璃体

- 晶体形态成像与测量：晶体厚度LT、晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体后表半径、晶体倾斜角度

- 角膜厚度测量准确性和重复性检测：测量准确度：≤3%，测量重复性：相对标准差≤0.75%

- ★OCTA成像功能：不增加任何外接广角镜头单次成像范围≥23mm╳20mm

- 单次OCTA最高分辨率≥1536╳1280

- OCT/OCTA扫描角度：≥81°╳68°

- 血流成像拼图范围：≥42mm╳40mm

- 视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。

- 青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库

- 视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。

- 神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析

- 青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告。支持黄斑区节细胞复合体，视盘结构，视盘周围神经纤维层厚度综合分析组合报告

- 眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度，前房体积，房角隐窝距离，巩膜突距离。

- ★支持360全景房角自动量化，支持一键生成房角报告

- 血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区

- 血流量化参数：支持自定义边界，自定义的ETDRS工具，支持自定义网格，环形边界血流面积测量。

- ★脉络膜分析软件：可呈现任意扫描范围脉络膜中大血管影像。支持自动或手动测量脉络膜厚度，自动量化脉络膜体积，支持任意扫描尺寸可自定义的脉络膜中大血管层血流量化，量化包括CVI，CSI，CVV/a，CSV/a，以及2D平面的血管密度量化。

- 血管线密度：支持各种尺寸范围的ETDRS和网格的血管线密度量化

- 具备智能复合影像功能：支持灌注区与激光斑的影像智能复

- 中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计，便于电脑升级