麻醉机技术参数

1.基本功能

1.1标配一节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟；可选双节后备电池，双节后备电池使用时间≥180分钟

1.2 标配4个辅助电源接口，接口：1个LAN接口支持网络和软件升级, 1个 RS-232 接口，1 个视频信号接口，2个USB接口；

1.3机架：中央刹车系统，大脚轮配有防缆线缠绕功能，可选配折叠辅助工作台

1.4显示屏可360度旋转，俯仰角度可调节，保证站姿和坐姿都能轻松操作

1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能

★1.6 用于对成人、儿童和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理（提供注册证）

2．气源

2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2快速充氧范围25 - 75 L/min

3.流量计

3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～12L/min

★3.2电子流量计配备各支路流量数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度

3.3可选配直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具

3.4 可选配高流量给氧功能，流量范围 2-80 L/min，氧浓度设置范围21~100%

4．挥发罐

4.1标配双麻醉罐位，可选配第三个麻醉罐位

★4.2标配一个与主机同厂家挥发罐，七氟醚、异氟醚、地氟醚可选，挥发罐和主机同厂家

5．呼吸回路

5.1回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染(含流量传感器)

★5.2二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，适宜低流量麻醉

5.3标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认

5.4呼吸系统泄漏量≤60mL/min

6.呼吸机

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC），可升级压力控制容量保证通气（PCV-VG）、SIMV-VG、CPAP/PS、APRV模式

6.3容控模式潮气量设置范围：10ml-1500ml

6.4吸气压力设置范围：3-80 cmH2O

6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O

6.6呼吸频率：2-100次/分钟

6.7压力限制范围：10-100 cmH2O

★6.8电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-40 cmH2O

6.9 呼吸机吸气阀峰值流速：≥160 L/min

6.10具备吸入端，呼出端无耗材压差传感器或耗材热丝传感器（每台机器配置20个热丝传感器），具备内置第三基准流量传感器。

6.11 具备心肺旁流模式CPB, 且CPB模式可在手动通气和机控通气下启动

6.12标配保护工具：支持两种复张手法单周期和多周期，支持定时膨肺功能

6.13 主机可选配喷射通气，支持单频率喷射通气和高频叠加常频喷射通气模式

7．数字和波形监测

7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

7.2	≥15英寸彩色触摸屏，可同屏显示波形和呼吸环图，同屏幕≥4通道波形

7.3内置3个或以上槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用，可配备插件：AG麻醉气体模块、 BIS（BISx4）、 EtCO2

7.4可选监测参数：弹性、驱动压、机械能；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测BIS（BISx4）

7.5 可存储≥10000条事件记录，可存储≥50张屏幕截图

8. 麻醉工作站功能

8.1可连接同一品牌监护仪，全面监测病人生命体征，监护仪参数可显示在麻醉机上

★8.2 可连接同一品牌输注泵，可在麻醉机屏幕上调节输注泵设置参数，可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效

8.3 提供监护仪安装支架